Поточный влагомер скважной продукции «ПВСП-01»

ООО «ТАТИНТЕК» | г. Альметьевск, ул. Мира, 4

Руководство по эксплуатации

User

2014

Оглавление

1.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2

2.	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	3

3.	НАЗНАЧЕНИЕ, УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	4

4.	СОСТАВ ВЛАГОМЕРА	6

5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6

6.	УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЛАГОМЕРА	7

7.	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	14

8.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ДАТЧИКА	16

9.	МАРКИРОВКА	18

10.	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	18

11.	ПОРЯДОК РАБОТЫ И ИЗМЕРЕНИЙ ВЛАГОМЕРА	24

12.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	25

13.	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	25

14.	ПРИЛОЖЕНИЯ	26

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Поточный влагомер скважной продукции «ПВСП-01» (далее – влагомер) разработан и изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости технических средств». Меры безопасности, изложенные ниже, должны неукоснительно выполняться для предотвращения травматизма обслуживающего персонала или повреждения влагомера при его эксплуатации, обслуживании и ремонте.

  - Влагомер предназначен исключительно для работы в условиях, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации (далее – РЭ) и не должен применяться ни для какой другой цели или в условиях эксплуатации, отличных от предусмотренных настоящим РЭ. Производитель не несёт ответственности за несчастные случаи или отказы прибора из-за нарушения любого из требований настоящего РЭ.

  - Монтаж, обслуживание и ремонт влагомера должен производиться персоналом, прошедшим обучение. Все действия, связанные с заменой компонентов прибора должны выполняться при отключённом электропитании.

  - Источник питания

Ни при каких обстоятельствах не подключать прибор к источнику питания, напряжение или частота которого не соответствует указанному в Паспорте прибора. Проверьте маркировку кабельного ввода на боковой поверхности электронных блоков, входящих в состав влагомера.

  - Заземление

    - Для снижения риска поражения электрическим током, электронные блоки, входящие в состав влагомера, должны быть заземлены. Заземление производится в приборах, предназначенных для питания от источника переменного тока ∼220В, ∼110В. Контакт электронного блока с заземлением должен быть обеспечен, если на него подано питание, даже в том случае, если прибор выключен.

    - Все внешние устройства, подключаемые к влагомеру, должны быть заземлены

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЛАГОМЕРА:

- имеющего визуальные повреждения корпуса блока;

- находившегося на хранении более предусмотренного настоящим РЭ срока без проверки квалифицированным персоналом;

- подвергшегося серьёзному физическому воздействию (удар, падение и т.п.).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Уровень плотности излучения генератора не более 0,2 мВт/см2, что не превышает предел, установленный для неионизированных излучений международным стандартом OSHA 1910.97 (10 мВт/см2), ввиду чего принятия специальных мер безопасности не требуется.

- СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

  - Гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем влагомера, составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийное сервисное обслуживание обеспечивает Поставщик прибора (фирма-продавец).

  - При отказе в работе или неисправности в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправлен Поставщику прибора. В случае возникновения проблем с обеспечением сервисного обслуживания обращаться по адресу:

__________________________________________________________________

423450, Россия, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 4. ООО «Татинтек», т. (+7 8553) 314-707. E-mail: info@tatintec.ru

__________________________________________________________________

  - В течение гарантийного срока поставщик обязуется безвозмездно ремонтировать прибор, вспомогательные и дополнительные части, вплоть до замены прибора в целом.

  - Безвозмездный ремонт или замена производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Влагомер снимается с гарантии в следующих случаях:

- нарушения режима эксплуатации или эксплуатация в условиях, отклоняющихся от приведённых в настоящем РЭ требований к условиям окружающей среды;

- нарушения правил подготовки и содержания места установки;

- если прибор имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

- если обнаружены следы несанкционированного изменения конструкции или схемы прибора, за исключением случаев, оговорённых в настоящем РЭ.

  - ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРИБОРЫ, ИМЕЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

- механические повреждения;

- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (бросок напряжения в электрической сети, гроза и др.);

- повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам питающих, коммутационных, кабельных сетей и др. подобных внешних факторов.

  - Гарантийное обслуживание не производится в случае необходимости замены изнашивающихся и сменных деталей, если такая замена предусмотрена конструкцией прибора.

  - При несоответствии метрологических характеристик прибора паспортным данным поставщику отправляется акт контрольных испытаний.

- НАЗНАЧЕНИЕ, УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Поточный влагомер предназначен для определения объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, движущихся в потоке по трубопроводам добывающих скважин, внутренней и внешней систем перекачки нефти и нефтепродуктов на различных технологических установках. Принцип действия влагомера основан на измерении скорости распространения электромагнитного сигнала в средах с различной диэлектрической проницаемостью среды.

  - РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ВЛАГОМЕРА:

- избыточное давление в трубопроводах не более 4 МПа;

- рабочая температура внешней среды от минус 50 до +55 °С;

- температура измеряемой среды от 0 до +90 оC

- влажность воздуха от 0 до 98% при +35 °С ;

- работоспособность в условиях инея и росы;

- работоспособность при пониженном атмосферного давлении до 60 кПа.;

- степень защиты IP66 по ГОСТ 14254;

- предназначен для установки на объектах в зонах, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIС температурного класса T4 включительно, согласно ГОСТ 51330.0-99;

- имеет взрывозащищённое исполнение, соответствуют требованиям ГОСТ51330.1-99 и ГОСТ51330.10-99, имеет вид взрывозащиты “Взрывонепроницаемая оболочка” и “Искробезопасная электрическая цепь, маркировку взрывозащиты “1Exd[ia]IIBT4.

  - ВЛАГОМЕР ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- измерение содержания воды в нефти и нефтепродуктах находящихся в потоке в трубопроводах на технологических установках.

- формирование токовых сигналов для управления клапанами сброса воды и нефти с гибким алгоритмом управления технологическим процессом подготовки нефти в аппарате;

- обслуживание системы и анализ ее работоспособности с компьютера. Все данные по измерениям записываются в память компьютера и могут быть использованы для учета и контроля технологического процесса.

- сопряжение по цифровым каналам с различными телекоммуникационными системами.

- СОСТАВ ВЛАГОМЕРА

Состав влагомера приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Паспорт «ПВСП-01» | 1 |
| Измерительная линия влагомера ПВСП-01 | 1 |
| Датчик УМФ 300-01 | 1 |
| Контроллер УМФ 300-25 или другое внешнее устройство (ВУ)* | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |

* Вместо контроллера ПВСП возможно использование другого внешнего устройства (ВУ), например, компьютера с установленным в нем программно-техническим комплексом «Mlevel», работающим в режиме влагомер.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры поточного влагомера представлены в таблице 5.1.

- Таблица 5.1.

| Параметр | Характеристика параметра |
| --- | --- |
| Параметры датчика |  |
| Диапазон измерения, % воды | 0 – 100 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности влагомеров ПВСП-01, % объемной доли воды - при измерении влагосодержания в диапазоне от 0 до 50% объемной доли воды - при измерении влагосодержания в диапазоне от 50 до 100% объемной доли воды | 0,5 1,5 |
| Температура контролируемой среды | От 0 до +90 |
| Содержание газовой фракции в общем объеме жидкости не более, % | 10 |
| Питание, В | 15 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4,5 |
| последовательный интерфейс | RS485 |
| Длина кабеля связи и питания датчика, не более, м | 1500 |
| Параметры ВУ (контроллера) |  |
| Питание, В | 124 |
| Гальваническая развязка | да |
| Защита от импульсного перенапряжения | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Стандарт токового выхода, мА | 4-20 |
| Сопротивление нагрузки | От 0 до 1 кОм |
| Тип искробезопасной цепи | ia |
| Режим работы | непрерывный |
| Протокол обмена | ModBus |

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЛАГОМЕРА

Принцип действия влагомера основан на  измерении скорости распространения электромагнитного сигнала в средах с различной диэлектрической проницаемостью среды. Для этой цели электронный модуль поточного влагомера формирует гармоническихй сигнал с частотой от 10 до 300 МГц с шагом перестройки 1 Мгц, устройством измерения уровня суммарного излученного/отраженного сигналов и передачей измеренных значений по интерфейсу RS485 на внешний вычислительный комплекс для обработки. Вычислительный комплекс для обработки – внешнее устройство (далее - ВУ), которое может быть выполнено в виде контроллера влагомера или компьютера с установленным на нем программно-техническим комплексом «Mlevel».

Схема электрическая структурная платы датчика приведена в приложении 3.

В состав платы входят следующие узлы:

- Устройство управления (УУ),

- Формирователь интерфейса RS485,

- Генератор измерительной частоты (ГИЧ),

- Согласующее устройство (СУ),

- Детектор,

- Аналого-цифровой преобразователь (АЦП);

- Вторичный источник питания (DC/DC)

- Задающий генератор (ЗГ)

- Устройства защиты интерфейса (УЗ) и вторичного источника питания (УЗ-П).

Задающий генератор (ЗГ) формирует тактовый сигнал с частотой 10МГц, который поступает на устройство управления (УУ).

УУ выполнено на основе программируемой логической интегральной схемы серии EPM7192 и представляет собой формирователь управляющих сигналов для генератора измерительных частот (ГИЧ) и аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

ГИЧ состоит из двух синтезаторов частот на основе ФАПЧ, преобразователя частоты и усилителя мощности. С помощью первого синтезатора частоты получается фиксированная частота 700 МГц, которая поступает на вход преобразователя частоты в качестве сигнала. С помощью второго синтезатора формируется сигнал несущей частоты для преобразователя частоты. Частота сигнала несущей частоты перестраивается от 710 до 1000 МГц с шагом 1 МГц. В результате на выходе ГИЧ формируется сигнал с частотой от 10 до 300 МГц, который поступает на согласующее устройство (СУ).

СУ предназначено для согласования выхода ГИЧ и измерительного сенсора, а также организации режимов «Калибровка» и «Измерение». В режиме «Калибровка» выход ГИЧ нагружается на эталонную нагрузку, в качестве которой выступает резистор со значением сопротивления 200 Ом. В режиме «Измерение» к выходу ГИЧ подключается измерительный сенсор. Одновременно в сенсор подается постоянный ток Ik для установки режима работы PIN диодов, включенных на конце сенсора.

Сигнал с дополнительного выхода СУ поступает на детектор, где он преобразуется в напряжение постоянного тока.

С выхода детектора сигнал поступает на вход АЦП. Данные результата преобразования через УУ поступают на формирователь интерфейсного сигнала NRZ/RS485.

Электропитание узлов платы производится от преобразователя напряжения DC/DC преобразующего входное напряжение постоянного тока 24В в напряжения +15В, -15В, +12В и +5В.

Устройства защиты УЗ и УЗ-П обеспечивают защиту узлов платы от наводимых на соединительный кабель внешних импульсных напряжений или превышения напряжения.

Режимы работы платы.

Плата имеет два режима работы по управлению: автоматический и ручной.

Автоматический режим – это основной режим работы платы. Этот режим устанавливается путем подачи сигнала «Лог0» на вход управления «М/А» УУ, что соответствует установке соответствующего джампера.

В ручном режиме смена частот генератора производится путем кратковременного замыкания контактов «St». При каждом замыкании контактов частота меняется на одно значение. Данный режим используется при настройке платы и поиске неисправностей.

Плата имеет двенадцать режимов работы. Режимы отличаются друг от друга количеством циклов «Измерение» между циклами «Калибровка».

Режим работы задается с помощью джамперов. Структура цикла зависит от установленных джамперов. Режимы работы платы приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Входы управления Наличие джампера |  |  |  | Структура цикла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | C2 | I1 | I2 |  |
| + | + | + | - | CAL / IZM (Iw) / CAL /…. |
| + | + | - | + | CAL / IZM (Iw), IZM (Im) / CAL /…. |
| + | + | + | + | CAL / IZM (Iw), IZM (Im), IZM (I0) / CAL /…. |
| + | - | + | - | CAL / {IZM (Iw)}*2 / CAL /…. |
| + | - | - | + | CAL / {IZM (Iw), IZM (Im)}*2/ CAL /…. |
| + | - | + | + | CAL / {IZM (Iw), IZM (Im), IZM (I0)}*2 / CAL /…. |
| - | + | + | - | CAL / {IZM (Iw)}*8 / CAL /…. |
| - | + | - | + | CAL / {IZM (Iw), IZM (Im)}*8 / CAL /…. |
| - | + | + | + | CAL / {IZM (Iw), IZM (Im), IZM (I0)}*8 / CAL /…. |
| - | - | + | - | CAL / {IZM (Iw)}*16 / CAL /…. |
| - | - | - | + | CAL / {IZM (Iw), IZM (Im)}*16 / CAL /…. |
| - | - | + | + | CAL / {IZM (Iw), IZM (Im), IZM (I0)}*16 / CAL /…. |
| Примечания: "+" - джампер установлен , что соответствует значению сигнала "Лог 0" "-" – джампер отсутствует, что соответствует значению сигнала "Лог 1" |  |  |  |  |

Каждый из режимов работы платы состоит из двух циклов: "Калибровка" и "Измерение".

"Калибровка" – режим, при котором выход платы нагружен на эталонный резистор со значением сопротивления 200 Ом. Частота генератора при этом изменяется от 10 до 300 мГц с шагом 1 мГц (всего 291 значение). Измеренное значение напряжения на выходе генератора и значение частоты передаются по интерфейсу на ПЭВМ.

"Измерение" – режим,  при котором выход платы нагружен на измерительную линию Z.

Цикл "Калибровка" производится каждый раз после цикла "Измерение".

Цикл "Измерение" состоит из 1, 2, 8 или 16 подциклов измерения с одним значением тока концевика Iк. Количество подциклов "Измерение" задается с помощью двух джамперов C1 и C2.

Ток Iк может принимать следующие значения:

Iw = от 0 до 4,7 мА – устанавливается с помощью джамперов «0», «1», «2», «3»;

Im = 10,2 мА;

I0 = 0 мА.

Вилка Х11 с маркировками  «0», «1», «2», «3» предназначена  для установки значения тока концевика Ik в режиме измерения Iw. Режим задаётся путём установки джамперов Х10, Х12…Х14 на соответствующие контакты вилки. Значение тока концевика в зависимости от установленного джампера приведено в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

| № п.п. | Наличие джамперов |  |  |  | Ik, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | + | – | – | – | 0,32±0,04 |
| 2 | – | + | – | – | 0,61±0,08 |
| 3 | + | + | – | – | 0,93±0,12 |
| 4 | – | – | + | – | 1,25±0,16 |
| 5 | + | – | + | – | 1,57±0,20 |
| 6 | – | + | + | – | 1,86±0,24 |
| 7 | + | + | + | – | 2,18±0,28 |
| 8 | – | – | – | + | 2,54±0,32 |
| 9 | + | – | – | + | 2,86±0,36 |
| 10 | – | + | – | + | 3,15±0,4 |
| 11 | + | + | – | + | 3,47±0,44 |
| 12 | – | – | + | + | 3,79±0,48 |
| 13 | + | – | + | + | 4,11±0,52 |
| 14 | – | + | + | + | 4,40±0,56 |
| 15 | + | + | + | + | 4,72±0,60 |
| 16 | – | – | – | – | 0,00±0,01 |
| Примечание: "+" – джампер установлен. "-" – джампер отсутствует |  |  |  |  |  |

Передача информации на ВУ производится по интерфейсу RS485. Передача информации от платы идет в одном направлении. Сигнал передается побайтно в старт-стопном режиме с одним стартовым и одним стоповым битами. Скорость передачи 19,2 кбит/с.

Плата контроллера предназначена для работы в составе измерительного комплекса многоуровневых измерений.

Плата представляет собой вычислитель и устройство управления периферийными стыками АСУТП с возможностью передачи значений межфазных уровней, а также приема управляющих команд по протоколу ModBus-RTU.

Схема электрическая структурная платы контроллера приведена в приложении 4.

- В состав платы входят следующие узлы:

- Микропроцессор (MPS),

- Формирователи интерфейсов RS485, RS232

- Вычислитель,

- Согласующие устройства,

- Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ),

- Прямое и обратное преобразователь напряжение-частота (U/f),

- Вторичный источник питания (DC/DC)

- Задающий генератор (OSC)

- Устройства защиты интерфейса (УЗ) и вторичного источника питания (УЗ-П).

Задающий генератор (OSC) формирует тактовую частоту для работы микропроцессора.

Программное обеспечение MPS определяет функционирование всей платы. Сигналы с датчика поступают на один из интерфейсов RS485

Вычислитель выполнен на основе программируемой логической интегральной схемы и представляет собой быстродействующий специализированный математический со-процессор, обеспечивающий реализацию функций цифровой обработки измерительного сигнала совместно с ОЗУ. Результаты вычислений размерностью (210) в виде значений межфазных уровней могут передаваться на АСУТП верхнего уровня.

Часть ресурсов ПЛИС реализует функции сопряжения и преобразования, а также коммутации информационных потоков различных периферийных устройств с MPS.

Все входные и выходные последовательные каналы токовых петель 4…20 мА обеспечивают независимую по канальную гальваническую развязку. Четыре релейных канала «сухой» контакт обеспечивают коммутацию «замкнуто-разомкнуто» цепей переменного и постоянного тока.

Интерфейсы последовательных каналов типа RS реализованы на специализированных микросхемах, один канал RS485-O обеспечивает гальваническую развязку, оба канала RS485 обеспечивают режимы «точка-многоточка» и «точка-точка».

Электропитание узлов платы производится от преобразователя напряжения DC/DC преобразующего входное напряжение постоянного тока произвольной полярности в напряжения +5В, +3,3 В и 2,5 В.

Устройства защиты УЗ и УЗ-П обеспечивают защиту узлов платы от наводимых на соединительный кабель внешних импульсных напряжений или превышения напряжения.

- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение влагомеров ПВСП-01 является встроенным. Функции программного обеспечения следующие: управление измерительными каналами, вычисление значения влагосодержания, формирование цифрового сигнала по интерфейсу RS485, диагностика прибора.

При включении питания влагомера производится ряд самодиагностических проверок, в ходе работы прибора осуществляется циклическая проверка целостности конфигурационных данных и диагностикаоборудования в процессе функционирования с выдачей сообщений об ошибках системы.

Программное обеспечение влагомеров ПВСП-01 содержит в себе калибровочный файл с данными заводской калибровки. Этот калибровочный файл не может быть модифицирован или загружен для чтения и редактирования через какой-либо интерфейс на уровне пользователя.

Программное обеспечение влагомеров ПВСП-01 позволяет в графическом виде выдавать результаты измерений: процентное содержание воды в жидкости, идентификация среды по критериям «нефть, эмульсия, вода с высоким содержанием нефти и чистая вода». Также дополнительно идентифицируется   наличие газовой среды в трубопроводе. Обеспечивается выдача трендов изменения содержания воды в заданном интервале времени.

Программное обеспечение не влияет на метрологические характеристики влагомеров ПВСП-01.

Идентификационные данные программного обеспечения влагомеров ПВСП-01 указаны в таблице 1.

Таблица 1

| - Идентификационные данные (признаки) | - Значение |
| --- | --- |
| - Наименование ПО | - «MVM» |
| - Идентификационное наименование ПО | - Version 7.0 |
| - Номер версии (идентификационный номер ПО) | - 7.0 |
| - Цифровой идентификатор ПО | - - |

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – высокий в соответствии с Р50.2.077 - 2014.

Встроенное программное обеспечение защищено от несанкционированного изменения настроечных данных многоуровневой системой доступа пользователей. Это позволяет ограничить доступ к настроечным данным.

Встроенное программное обеспечение защищено от несанкционированного изменения пломбировкой крышки корпуса датчика, не позволяющей без нарушения ее целостности, осуществлять доступ к электронному модулю УМФ 300.20 (см. Рисунок 1) .

- Рисунок 1 – Место пломбирования влагомера поточного скважинной продукции ПВСП-01

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ДАТЧИКА

Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается двумя путями:

- применением корпуса типа взрывонепроницаемая оболочка.

- ограничением токов и напряжений во внешних электрических цепях до искробезопасных значений ГОСТ 51330.10-99.

Для изготовления корпусов датчиков применяется алюминиевый сплав Д16 ГОСТ 4784-97.

- Ширина (≤ 0,15 мм) и длина (L ≥ 27 мм) щели плоскоцилиндрического разъёмного болтового соединения с крышкой, соответствуют таблице 4 раздела 5 ГОСТ51330.1-99 для внутреннего объема более 2000 см2.

- Ввод кабеля и сенсора осуществляется прямым вводом внутрь оболочки корпуса, в соответствии с разделом 12 ГОСТ 51330.1-99, минимальная осевая высота уплотнительных колец в сжатом состоянии кабельного ввода ≥ 25 мм, сенсора ≥33 мм.

Ограничение токов и напряжений в цепях сенсора осуществляется использованием:

- не повреждаемых элементов и соединений;

- токоограничивающих резисторов в цепи постоянного тока концевикового элемента Iкз ≤ 25 мА;

- низким уровнем переменного высокочастотного сигнала ≤ 0,5 В.

- Ограничение токов и напряжений в цепях питания и связного интерфейса, в т.ч. попадания на датчик сетевого напряжения ~220 В, 50 Гц осуществляется использованием:

- не повреждаемых элементов и соединений;

- гальванической развязкой (изоляция выдерживает постоянное напряжение 1500 В);

- самовосстанавливающих предохранителей и ограничителей напряжения (TVS-диодов, разрядника, диодов и стабилитронов), обеспечивающих отключение внешних цепей при превышении номинальных значений.

При этом должно использоваться в комплекте с датчиком связанное оборудование - блок питания 24 В и модуль интерфейса RS485 с гальванически развязанными вторичными цепями.

- МАРКИРОВКА

- На шильдике, прикрепленном к корпусу датчика, нанесены следующие знаки и надписи:

- наименование предприятия – изготовителя;

- наименование изделия;

- условное обозначение изделия;

- заводской номер изделия;

- обозначение технических условий;

- рабочая температура;

- обозначение степени защиты по ГОСТ 14254-96;

- маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.0 – 99;

- длина сенсора.

Датчик пломбируется пломбами в соответствии приложением 1 заказчика после установки на объекте и подключения кабеля связи и питания

- ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Ввод в эксплуатацию влагомера «ПВСП-01» включает:

- монтаж в технологическом потоке;

- настройка влагомера и подключаемого внешнего устройства.

Монтаж влагомера в технологическом потоке производится в соответствии с указаниями, приведёнными ниже.

Перечень оборудования, подлежащего монтажу.

- Датчик влагомера «ПВСП-01»

- Блок питания DR4515 (или аналогичный)

- Преобразователь интерфейса RS232/RS485

- Внешнее устройство (ВУ).

Указание мер безопасности при проведении монтажных работ.

10.3.1. К монтажу «ПВСП-01» должны допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой.

    - Категорически запрещается включение датчика  при снятой крышке, незакрепленном кабеле, а также при отсутствии заземления корпусов.

    - Все виды монтажа и демонтажа датчика производить только при отключенном питании и отсутствии избыточного давления в линии.

    - Запрещается установка и эксплуатация датчика на объектах, где по условиям работы могут создаваться давления и температуры, превышающие предельные.

  - Обеспечение взрывозащищенности при монтаже.

    - При монтаже датчика необходимо руководствоваться:

- “Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН332-74/ММСС СССР”;

- “Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ, шестое издание);

- настоящим документом и другими руководящими материалами.

    - Перед монтажом датчик должен быть обязательно осмотрен в соответствии с п.10.5.3. настоящей инструкции.

    - Корпус датчика должен быть заземлен согласно требованиям      п. 10.6.3. настоящей инструкции. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 0,1 Ом.

    - Снимающиеся при монтаже крышки и другие детали должны быть установлены на своих местах, при этом обращается внимание на затяжку элементов крепления крышек и сальниковых вводов, а также соединительных кабелей.

    - Все  сварочные работы, связанные с монтажом датчика, необходимо производить вне взрывоопасной зоны.

  - Подготовка к монтажу датчика влагомера «ПВСП-01»

    - Выбор места установки датчика. Датчик влагомера «ПВСП-01» устанавливается на измерительной линии влагомера, которая должна быть врезана в трубопроводную линию в вертикальном или горизонтальном виде. Врезка измерительной линии в трубопроводную линию должна исключать возникновение застойных зон во внутреннем объеме, обеспечить равномерность потоков и гарантировать получение представительской пробы  по объему.

    - Подготовка места установки датчика. Датчик устанавливается на фланец Dу=100х40.  Длина переходного патрубка между фланцем Dу=100х40 и телом трубопровода или измерительной емкости должна быть минимальна и исключать возникновение застойных зон.

    - Подготовка датчика влагомера «ПВСП-01» к установке. Перед началом монтажа необходимо провести внешний осмотр датчика, для чего проверить:

- наличие и состояние пломб предприятия-изготовителя на упаковке;

- комплектность датчика согласно разделу “Комплектность” паспорта влагомера;

- состояние лакокрасочных, защитных и гальванических покрытий;

- отсутствие механических повреждений на корпусе и на сенсоре по причине некачественной упаковки или неправильной транспортировки;

  - Монтаж влагомера «ПВСП-01»

    - Установка датчика влагомера на фланец измерительной линии. Установка датчика на фланец должна производиться после установки прокладки на переходной фланец. Погружение чувствительного элемента в измерительную емкость должно производиться плавно, не подвергая элементы конструкции ударам. Корпус датчика закрепить на фланцевом соединении при помощи крепежных шпилек М16-6g. Затяжка крепежных гаек осуществляется равномерно крест-накрест. Не допускается возникновения перекосов или иных состояний, допускающих возникновения механических напряжений в корпусе датчика, что может являться причиной  поломки корпуса.

    - Заземление корпуса датчика. Заземления корпуса датчика необходимо произвести посредством гибкой кабельной перемычки сечением не менее 2,5 мм2, одним концом подсоединенной к заземляющему  болту корпуса датчика, другим концом к корпусу измерительной установки или трубопроводной линии. Места соединений защитить смазкой.

    - Монтаж блока питания, преобразователя интерфейса RS232/RS485, внешнего устройства (ВУ). Монтаж блока питания, преобразователя интерфейса RS232/RS485 и ВУ производится  на щитовой панели КИПиА операторной в приборном шкафу.  Блок питания и преобразователь интерфейса RS232/RS485 крепятся в приборном шкафу на DIN-рейке. Блок ВУ монтируется в приборном шкафу согласно инструкции по монтажу ВУ. Корпуса всех приборов должны быть заземлены  посредством медного кабеля сечением не менее 2,5 мм2 .

  - Монтаж кабельной линии.

    - Рекомендуемый кабель для подключения датчика – КВВГЭ7х1, или аналогичный ему, имеющий следующие характеристики:

- Наружный  диаметр - не более  11 мм;

- наличие экрана

- однопроволочная изолированная медная жила класса  1;

- номинальное  сечение  жилы - 1,0 мм2;

- электрическое сопротивление на 1 км, при 20°С - не более  18,1 Ом.

    - Прокладка кабеля. Кабель от датчика до операторной, должен прокладываться по специализированным эстакадам в несущих лотках или трубах. При возможности прокладку осуществлять на максимальном расстоянии от источников электромагнитных помех (электродвигатели, насосы, трансформаторы и т.д.).

    - Жесткие защитные оболочки лотков или труб не должны непосредственно присоединяться к  кабельному вводу датчика. Для состыковки жестких оболочек кабеля и датчика следует использовать гибкие оболочки (металлорукава) длиной не менее   0,5 м. Гибкая оболочка закрепляется в штуцере кабельного ввода с помощью хомута.

    - Герметизация кабельного ввода. Для ввода кабеля связи и питания внутрь корпуса датчика следует выкрутить 8 невыпадающих винтов крепления крышки с использованием шестигранного ключа на 6 мм. При помощи двух болтовых съемников из комплекта поставки снять крышку датчика,  избегая перекоса и нарушения взрывобезопасной поверхности. Завести кабель связи и питания через кабельный ввод датчика, который должен быть тщательно загерметизирован путем обжатия резиновых уплотнителей неподвижной и подвижной части кабельного ввода.

    - Замер электрического сопротивления кабельной линии. Для контроля состояния проложенного кабеля произвести замер электрического сопротивления каждой жилы.

    - Заземление экрана кабельной линии. Заземление экрана кабельной   необходимо произвести посредством гибкой кабельной перемычки сечением не менее 2,5 мм2. Заземление экрана кабельной линии производится  на щитовой панели КИПиА операторной в приборном шкафу.

    - Маркировка кабелей. Два цветных кабеля должны быть промаркированы «А», «В». Один не цветной кабель маркируется «С». Оставшиеся не цветные кабеля попарно объединяются и маркируются «VCC» и «GND» соответственно.

  - Подключение датчика влагомера «ПВСП-01»

    - Подключение датчика влагомера «ПВСП-01» должно осуществляться в соответствии со схемами, приведенными в приложениях 5, 6

    - Подключение цепей связи и питания в датчике влагомера. Подключение цепей связи и питания производить на отключаемый клеммник с винтовыми клеммами  в соответствии с маркировкой на  соединителе Х3 платы УМФ300.20. При подключении необходимо  задублировать цепи питания датчика немаркированными проводами, а цепи «А» и «В» цветными с фиксацией их соответствия.

    - Подключение цепей  связи и питания в датчике «ПВСП-01» на щитовой панели КИПиА операторной в приборном шкафу производится  к ответному клеммному соединителю и далее к цепям интерфейса RS-485 и питания, в соответствии со схемой подключения.   Полярность подключения цепей питания платы УМФ300.20 произвольная.

    - Подключение преобразователя интерфейса RS232/RS485 к внешнему устройству (ВУ). Подключение преобразователя интерфейса RS232/RS485 к ВУ производится по радиальной схеме включения «точка-точка».  Подключение производится имеющимся в комплекте преобразователя интерфейса RS232/RS485 кабелем к  com-порту, установленному в ВУ или непосредственно на клеммную колодку интерфейса RS485, в зависимости от конструктивных особенностей ВУ.

    - Включение датчика влагомера «ПВСП-01».  Включение датчика производится путем подачи напряжения 220В на блок питания. На блоке питании должен высветиться светодиод Led, а на преобразователя интерфейса RS232/RS485 индикатор «pwr». Контроль напряжения питания датчика. Для контроля необходимо замерить постоянное напряжение на клеммах блока питания «PCC» и «GND». Напряжение на выходе блока питания должно быть не менее   14,5B

    - Контроль величины напряжения на выходах АВ, АС, ВС модуля УМФ300.20. Для контроля необходимо замерить переменное на выходах АВ, ВС, СА. Напряжения на клеммах АВ должны быть в пределах 0,35 – 0,84 В,  на клеммах   AC - в пределах 2,4 – 2,7 В,  на клеммах ВС - в пределах 2,9 – 3,25 В.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ И ИЗМЕРЕНИЙ ВЛАГОМЕРА

Порядок работы влагомера «ПВСП-01» заключается в следующем:

- рабочий продукт измерений подается на вход датчика (первичного преобразователя), смонтированного на измерительном трубопроводе;

- в процессе движении потока измеряемой среды через первичный измерительный преобразователь, установленный в трубопроводной линии, производятся измерения скорости распространения сигнала в среде. Скорость распространения сигнала зависит от величины диэлектрической проницаемости протекающей через измеритель среды;

- измерительная информация от первичного преобразователя передается по интерфейсу связи RS-485 на внешнее устройство (ВУ) с установленным соответствующим программным обеспечением, обеспечивающим функционирование влагомера и вывод графической и текстовой информации.

- Влагомер градуируется на определенный сорт нефти с места эксплуатации согласно «методики калибровки».

- В случаях применения влагомера на жидкостях, эксплуатационный температурный диапазон которых отличается от температурного диапазона, установленного при заводской калибровке, предусматривается процедура калибровки влагомера с учетом конкретных условий его применения  в заданном температурном интервале, характерном для рассматриваемого места установки в линию.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание заключается в проведении ежесменных осмотров, ежемесячном и квартальном обслуживании.

  - ПРИ ЕЖЕСМЕННОМ ОСМОТРЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- проверить блоки на отсутствие механических повреждений;

- проверить отсутствие повреждений соединительных кабелей, их изоляции.

  - ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:

- очистку и осмотр внешних поверхностей влагомера, не находящихся в контакте с контролируемой средой;

- проведение поверки влагомера в соответствии календарного плана.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие в закрытом помещении при температуре не ниже – 50 С и не выше + 40 С и относительной влажности воздуха не выше 80 % при температуре + 35 С. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Конструкция датчика «ПВСП-01»

Приложение 2

Габаритные и присоединительные размеры датчика

Приложение 3

Структурная схема платы датчика

Приложение 4

Структурная схема котроллера управления

Приложение 5

Схема электрическая подключения датчика «ПВСП-01»

Взрывоопасная зона     					Взрывобезопасная зона

1

2

4

3

Цепь

Конт

А

3

B

4

C

5

1

1

2

2

SH

8

1

2

3

4

5

Х9

Экран

1

2

3

4

5

А

В

С

+/-

-/+

- датчик «ПВСП-01»

- интерфейс RS485

- ПЭВМ

- источник питания 24 В (полярность произвольная)

Приложение 6.

Схема радиального подключения датчика влагомера «ПВСП-01»