ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСТКИЙ ЦЕНТР МНОГОУРОВНЕВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ»

.

Система измерения уровня границ разделов фаз в многокомпонентных средах

УМФ 700

ИНСТРУКЦИЯ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

г.Уфа

2016 г.

# 1.ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящая инструкция распространяется на системы измерения уровня и межфазных границ многокомпонентного продукта УМФ700 (далее система) ТУ УМФ700.00.01.001 и устанавливает порядок проведения технического обслуживания датчиков УМФ700-02, УМФ700-03 , порядок заполнения карт технического обслуживания и листов задания.

  - Техническое облуживание систем подразделяется на ТО-1, ТО-2 :

- ТО-1  производится ежеквартально и включает в себя: анализ работы системы за истекший период, выявление сбоев в работе и установление причин по архивным ncp-файлам, контроль за соответствием технических характеристик системы установленным требованиям,  соответствия системных параметров заданным настройкам ;

- ТО-2 производится 1 раз в год, включает в себя все действия, проводимые в рамках ТО-2, а также проверку состояния самого датчика, линий заземления, кабельных вводов.

# 2. КОНТРОЛЬ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА

  - Настоящий раздел выполняется  в рамках ТО-2 и включает в себя проверку состояния монтажа датчика, линий заземления кабельных вводов.

  - Контроль качества крепления датчика к фланцу аппарата. Количество шпилек, на которых закреплен датчик, указывается в п.1.1 карты. При плохом качестве крепежа или количестве шпилек меньше восьми штук делается соответствующая запись в акте листа задания.

  - Контроль качества кабельного ввода. При неподвижном кабеле в кабельном вводе  в п.1.2 карты ставится «+». Если качество кабельного ввода неудовлетворительное необходимо на месте устранить проблему, а при невозможности выполнения в п.1.2 карты ставится « - » и делается соответствующая запись в акте листа задания.

  - Контроль состояния датчика на отсутствие повреждений, трещин, протечек. При их отсутствии  в п.1.3 карты ставится «-», в противном случае в п.1.3 карты ставится «+» и делается соответствующая запись в акте листа задания.

  - Контроль качества заземления выполняется путем определения состояния заземляющего кабеля, его крепления к датчику и корпусу аппарата. При удовлетворительном состоянии заземления в п.1.4 карты ставится «+». Если качество заземляющего кабеля неудовлетворительное, необходимо на месте устранить проблему, а при невозможности выполнения в п.1.4 карты ставится «-» и делается соответствующая запись в акте листа задания.

# 3. КОНТРОЛЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

  - Настоящий раздел выполняется  в рамках  ТО-2,  и включает в себя контроль-обновление программного обеспечения и соответствия конфигурационного файла nicmi.ini  установочным параметрам датчика.

  - Контроль обновления ПО. Контроль обновлений производится путем сравнения действующего программного обеспечения с последним обновлением. Версия действующей программы выводится на экран диспления при нажатии меню «сервис». Последние обновление ПО находитя на сайте НИЦМИ (nicmi.ru) в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. При соответствии версии действующего ПО с последним обновлением  в п.2.1 карты  ставится «+» при не соответствии  вписывается «-».

  - Настоящий раздел выполняется при необходимости проведения обновления.  Для проведения обновления необходимо выполнить следующие операции:

- Скачать файл обновления с сайта НИЦМИ;

- Скопировать файл на пустой флеш-носитель;

- Вставить флеш-носитель в USB порт контроллера;

- На запрос программы в появившемся окне о записи ncp-файлов ответить «нет» ;

- На запрос программы о применении обновления в появившемся окне ответить «да» ;

- Вытащить флеш-носитель после уведомления программы о завершении установки обновления;

По окончании процедуры обновления в  п 3.2 карты вписывается «+».

# 4. КОНТРОЛЬ ФУНЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

  - Настоящий раздел выполняется  в рамках ТО-2, ТО-1  и включает в себя анализ работы системы за истекший период, выявление сбоев в работе и установление причин по архивным ncp-файлам, контроль за соответствием технических характеристик системы установленным требованиям,  соответствия системных параметров заданным настройкам.

  - Контроль работы системы за текущий и истекший период. Выполняется с контроллера УМФ700.26.  В основном окне  контроллера УМФ700.26 наблюдать отсутствие сообщений об ошибке в работе системы. При отсутствии сообщений в п.4.1 карты вписывается «-». Если сообщение об ошибке присутствует в данный пункт вносится код ошиби.

  - Контроль работы системы за текущий и истекший период. В меню контроллера УМФ700.26 устанавливается раздел «тренды»  Выбираются  время и дата начала и конца анализа (интервал анализа должен быть не более 7 дней). Если при просмотре не обнаруживаются резкие изменения в показаниях системы в п.4.2 карты вписывается «-», а при наличии вписывается «+»

  - Настоящий раздел выполняется при наличии сообщения об ошибке и наличии резких изменений в показаниях системы за истекший период. Необходимо выполнить следующие операции:

- Вставить пустой флеш-носитель в USB порт контроллера.

- На запрос программы в появившемся окне о записи ncp-файлов ответить «да»

- Вытащить флеш-носитель после уведомления программы о зарешении процедуры записи.

Ncp-файл,  соответствующий этому  времени анализа  должен быть проанализирован с помощью программы “progon”.  В ходе анализа должны быть выявлены причины резких изменений в показаниях системы. А также проанализированы сообщения системы об ошибках.  После устранения причин, повлекших резкие изменения в показаниях системы, в п.4.15 карты вписывается «+», а п.4.13 карты и 4.14 карты должны остаться пустыми.  Если указанных целей достигнуть не удается, соответствующий ncp-файл должен быть отправлен в центр НИЦМИ и после получения ответа, и проведения коррекции в п.4.13 карты и п.4.14 карты должны быть вписаны «+», а п. 4.12 карты остаться пустым. Если при анализе выявится, что причиной скачков являлись технологические особенности работы аппарата, то  делается соответствующая запись в акте листа задания.

  - Контроль формы и уровня сигнала, излучаемого модулем УМФ700.20 . В меню контроллера УМФ700.20 выбирается раздел «сигналы» . В полученной диаграмме получаем сигнал «калибровка» .   Сигнал «калибровка» представляет собой плоскую затухающею частотную характеристику  излучаемого модулем УМФ700.20 сигнала в диапазоне частот от 10 до 700 МГц. В п.4.3  карты графы «Ymax» и «Ymin»  вписываются  максимальное и минимальное значение сигнала «калибровка» в милливольтах. Сигнал «калибровка» считается нормальным, если сохраняется его плоская форма без резких скачков и значение «Ymax»  будет находится в пределах 2500-3500 мВ, а «Ymin» будет не менее 1000 мВ. В этом случае в п.4.4 карты вписывается «-». Если форма или уровни сигнала не соответствуют указанным требованиям,   необходимо на месте устранить проблему, а при невозможности выполнения  делается соответствующая запись в акте листа задания.

  - Контроль формы и уровня сигнала в чувствительном элементе датчика УМФ700.   В меню контроллера выбирается раздел «сигналы». В полученной диаграмме выбираем закладки  «Output (раб.)». Сигналы «Output (раб.)» представляет собой  модулированную гармоническую характеристику. Сигнал «Output (раб)» считается нормальным, если сохраняется его модулированная гармоническая характеристика без резких скачков. В этом случае в п.4.5 карты вписывается « -»   В указанной закладке открываем последовательно «Output  (0)», «Output (254)», представляющих собой сигналы в чувствительном элементе УМФ700 при разной величине постоянного тока.  Считается нормальным, если будет выявлена разница в сигналах «Output» , при этом в п.4.6 карты вписывается  «+» . Если в сигналах «Output»  будут выявлены резкие скачки или все три сигнала «Output»  единтичны,   необходимо на месте устранить проблему, а при невозможности выполнения  делается соответствующая запись в акте листа задания.

  - Контроль формы и уровня сигнала, отраженного от конца датчика.    В меню программы контроллера УМФ700-26 выбирается раздел «диагностика»  закладка «концевик». Отраженный сигнал от конца датчика должен представлять собой одиночный импульс. Курсор устанавливаем на максимальную положительную точку коцевикового импульса. Считывается значение амплитуды  и заносится в п.4.7 карты. Сигнал считается нормальным, если представляет собой одиночный импульс с амплитудой не менее 0,01. Если форма или уровни сигнала не соответствуют указанным требованиям,   необходимо на месте устранить проблему, а при невозможности выполнения  делается соответствующая запись в акте листа задания.

  - Контроль формы и уровня концевикового сигнала в общей диаграмме отраженных сигналов. Настоящий раздел выполняется в случае не достижении положительных результатов в п.5.6 инструкции.   В меню контроллера УМФ700.20 выбирается раздел «диагностика» закладка «основной» Вычленяется максимально отрицательный импульс в концевой части спектра (при его наличии). Курсор устанавливается в его минимальную точку и считывается отрицательное значение амплитуды  и вносится в п.4.8 карты  (при отсутствии отрицательного сигнала в концевой части спектра п. 4.8 не заполняется). Сигнал считается нормальным, если представляет собой выраженный отрицательный испульс в концевой части диаграммы  не менее -0,01. Если форма или уровни сигнала не соответствуют указанным требованиям,   необходимо на месте устранить проблему, а при невозможности выполнения  делается соответствующая запись в акте листа задания.

  - Анализ текущего хода технологического процесса.   В меню контроллера УМФ700.26 выбирается раздел «диагностика». В полученной диаграмме вычленяются три максимальных импульса отраженных сигналов (при их наличии) . Курсор устанавливается в их максимальную точку и считывается положительное значение амплитуды и его местоположение на диаграмме. Технологический процесс считается нормальным в условиях многофазной среды если второй импульс (межфазы) будет больше первого (взлива), а третий импульс будет существенно меньше первых двух или будет отсутствовать. Положения и омплитуды импульсов вписываются в п. 4.9 карты ТО. Следует выделять несколько типовых случаев нарушения хода технологического процесса:

- «низкое качество отстоя». Идентифицируется ,если амплитуда второго импульса (межфазы) будет заметно меньше первого (взлива).

- «устойчивая однородная эмульсия». Идентифицируется, если амплитуда третьего импульса (воды) будет сопоставима по амплитуде с первыми двумя.

- «слоеная эмульсия». Идентифицируется при наличии более одного выраженного импульса в эмульсионной зоне, сопоставимой с аплитудой второго импульса (межфазы) и  первого импульса (взлива).

- « газосепарация и наличие пены в аппарате ». Идентифицируется, если  первый импульс (взлива) имеет куполообразную форму с пониженной амплитудой.

При выявлении указанных выше проблем в текущем ходе технологического процесса об этом сообщается оперативному персоналу и делается соответствующая запись в акте листа задания.

  - Контроль калибровочных параметров УМФ700. В меню контроллера УМФ700.26  выбирается раздел «параметры» владка «калибровочные». В полученной таблице параметры калибровки чувствительных элементов Vair (скорость распространения высокочастотной  волны по чувствительному элементу в воздухе ) и ikondelay (коррекция отражений от конца датчика)  должны соответствовать значениям вписанным в паспорт данного датчика или значениям полученным по результатам последней калибровки, официально оформленного протокола.   Вписанные значения в параметры  “Vair” и                « ikondelay» вносятся в п.4.10 карты. При отсутствии паспорта и протокола калибровки датчика делается соответствующая запись в листе задания.

  - Контроль настроечных параметров на идентификацию слоев в многокомпонентном продукте и отнесения их к нефти эмульсии и воде по величине кратного замедления скорости распространения высокочастотной волны в среде по сравнению со скоростью распространения в воздухе.  В меню контроллера УМФ700.26  выбирается раздел «параметры» вкладка «настроечные».. В полученной таблице контролируются параметры  Voil, Vemal, Vwater:

  - Параметр Voil (скорость распространения по нефти  считается нормальным) , если находится в пределах 1,25 – 1,43.

  - Параметр Vemal (скорость распространения по эмульсии  считается нормальным), если находится в пределах 1,7 – 2,4.

  - Параметр Vwater (скорость распространения по нефти  считается нормальным) , если находится в пределах 2,5 – 3,6.

Допускается отклонение указанных параметров, если настройка на содержание нефтепродуктов на границах раздела сред осуществлялась по специальному заданию технологов. Во всех остальных случаях необходимо произвести настройку системы по результатам отбора проб. Полученные значения указанных параметров вписать в соответствующие графы п.4.10 карты.

  - Контроль параметров, отвечающих за отбраковку отражений от налипаний мехпримесей на чувствительном элементе датчика. В меню контроллера УМФ700.26  выбирается раздел «параметры» вкладка «идентификационные». В полученной таблице системных параметров  контролируются параметры  Postzone, Post, var. Нормальным считается нахождение этих параметров в пределах 0,02 – 0,05. В случае отклонений необходимо провести коррекцию. Полученные значения указанных параметров вписать в соответствующие графы п.4.10 карты.

  - Контроль параметров, отвечающих за предельные значения отражений в различных частях чувствительного элемента. В меню контроллера УМФ700.26  выбирается раздел «параметры» вкладка «идентификационные». В полученной таблице контролируются параметры  Relemin, Relemax, ikonpor.

  - Параметр Relemin (минимальная величина отражения в чувствительном элементе) считается нормальным,  если находится в пределах 0,01– 0,04.

  - Параметр Relemax (максимальная величина отражения во фланцевой части  чувствительного элемента) считается нормальным,  если находится в пределах 0,4 – 0,6.

  - Параметр Ikonpor (минимальная величина отражения в концевиковой части чувствительного элемента) считается нормальным,  если находится в пределах 0,01 – 0,04.

В случае отклонений указанных параметров от нормы, необходимо установить причину этих отклонений и провести коррекцию. Полученные значения указанных параметров вписать в соответствующие графы п.4.10 карты. В случае невозможности проведения коррекции сделать соответствующую запись в листе задания.

  - Контроль параметра отвечающего за исключения зоны фланца и патрубка из процесса идентификации и измерения. В меню контроллера УМФ700.26  выбирается раздел «параметры» владка «идентификационные».  В полученной таблице системных параметров   Less. Нормальным считается нахождение этих параметров в пределах 6  - 30. В случае отклонений указанных параметров от нормы необходимо установить причину этих отклонений и провести коррекцию. Полученные значения указанных параметров вписать в соответствующую графу п.4.10 карты. В случае невозможности проведения коррекции сделать соответствующую запись в листе задания.